附件

2022年规范全市建设工程质量检测市场秩序专项行动检查情况一览表

序号	检测机构	存在主要问题	处理措施
1	清远市建设工程质量检测站有限公司	本次检查未发现不符合项，未发出整改通知书。	无
2	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司清远分公司	本次检查未发现不符合项，未发出整改通知书。	无
3	清远市建粤检测有限公司	缺少标准物质期间核查资料；

原始记录（记录编号：2021L0048-01）缺少试验人员和校核人员签名；

原始记录杠改不规范；

作业指导书缺少后锚固件相关材料；

周期溯源计划表中实施日期应按实际情况提前实施；

仪器设备维护、保养计划不完善；

危险化学品存放不规范，存在安全隐患。	发出整改通知书
4	广州市建筑材料工业研究所有限公司	部分专业技术人员的劳动合同和社保不在分公司；

易爆物质未在公安部门备案，化学废液未能有效监管；

未见次氯酸钠、氧化膜标定记录；

铝合金型材无样品图未能满足再现性。	发出整改通知书
5	清远市锐良节能检测有限公司	本次检查未发现不符合项，未发出整改通知书。	无
6	清远市精恒工程检验有限公司	多数个人承诺书过期；

气相色谱仪C14.10检定/校准结果确认表中未明确检测方法标准对设备的技术要求；

未见化学物质废液处理协议；

未见节能标准板及标定记录、容量筒标定记录、涂层膜厚标定记录，铝合金型材无样品图；

委托协议书2J-WTTYH2022-0022无见证人和委托方签字；

未将不合格项目台账报送市主管部门；

不合格项目台账中ZJ-YPSM2022-0050检测结果异常通知书没有相关人员签名，检测记录表复核人员为签名。	发出整改通知书
7	广东华标检测中心有限公司清远分公司	未见容量筒标定记录；

未见砖用卡尺、未见二次成型试模；

抗渗使用记录登记混乱；

仪器使用记录未更新。	发出整改通知书
8	广东恒正工程质量检测有限公司	未提供检定/校准证书；

未提供专业技术人员3个月社保证明；

未见档案管理制度；

省、市监管平台未见数据上传及报告。	发出整改通知书
9	清远市朝阳工程质量检验有限公司	钢直尺ZYC012-1无使用记录；

力学室缺少2022年5月4日的环境监控记录；

混凝土抗压试验记录表（编号JL-2022-SNH-00131）边长测量值有效位数不满足要求；

平整度试验检测记录表（编号JL-2022-XCJ-00341）测点桩号及部位不明确，每个测点只有一处检测数据；

JT/T523-2022公路工程混凝土外加剂未更新标准；

钢直尺GZC-001标识不齐全，未见确认后的绿标。	发出整改通知书
10	华测工程检测有限公司清远市分公司	本次检查未发现不符合项，未发出整改通知书。	无
11	广东科捷检测技术服务有限公司清远分公司	本次检查未发现不符合项，未发出整改通知书。	无
12	清远市清城区建设工程质量检测站有限公司	检测资质证书办理中；

未见部分检测设备档案、检定/校准证书以及有效性确认表；

仪器设备使用记录、溯源计划、维护保养计划、期间核查计划未完善；

省检测监管服务平台未上传设备信息；

电线电缆燃烧试验未配备灭火器材；

安全网试验设备布置不合理；

样品管理、流转不规范，标识不够清晰；

万能试验机停用未贴停用标签；

钢筋原材和蒸压加气混凝土砌块原始记录中标准为更新；

节能导热系数和混凝土普通砖尺寸偏差原始记录未完善；

未与市检测监管服务平台联网。	发出整改通知书
13	英德市建筑工程检测站有限公司	注册结构工程师未注册到英德市建筑工程检测站有限公司；

缺人员岗位授权签字书；

检测数据未上传市监管服务平台。	发出整改通知书
14	广东科伟工程检测有限公司英德分公司	未办理英德地区计量认证；

轻型动力触探仪（编号KWJC-YD-09-04）未见检定/校准结果确认信息，基桩静压载荷测试分析仪（编号KWJC-09-01）检定/校准结果确认记录未明确标准要求；

轻型动力触探仪（编号KWJC-YD-09-04）未见使用记录、维护保养记录；

未见仪器设备维护保养计划及期间核查计划；

人员及仪器设备尚未在省检测监管服务平台登记；

天然地基平板载荷试验原始记录中（报告编号KWJC-DJ03-21-D29 （YD））自动采集原始记录表未填写编号，部分记录页无人员签名；

未建立检测管理信息系统，未与省检测监管服务平台对接；

检测数据未上传监管服务平台。	发出整改通知书
15	广东建准检测技术有限公司英德分公司	未办理英德地区计量认证；

未提供管理体系内审和管理评审报告；

未提供轻型触探仪（编号JZ-1489）的校准结果有效确认资料，未提供仪器设备维护保养计划、期间核查计划及相关记录，轻型触探仪（JZ-1489）的使用记录填写不规范；

部分仪器设备的到期日期在省监管平台上未及时更新；

注册岩土工程师在“三库”登记的资料存疑；

未提供人员培训计划及培训记录；

《建筑地基基础检测规范》DBJ/T15-60-2019无受控标识；

检测资料档案提供不齐全，大部分资料未在分公司存档，未提供检测报告台账；

尚未与省检测监管平台完成对接；

检测信息未按要求上传至市、省监管平台。	发出整改通知书
16	广东科宏工程检测有限公司英德分公司	未办理英德地区计量认证，且总公司计量认证证书已过期；

未提供管理体系内审和管理评审资料；

未提供设备检定/校准计划、维护保养及期间核查计划，未提供静载仪（编号201703-5220C）的校准结果有效确认资料，使用记录填写不齐全，无维护保养记录；

人员及仪器设备未在省检测监管平台登记；

未提供人员的劳动合同及3个月社保，未提供人员培训计划及培训记录；

未提供检测报告（编号YDDJ202100052）对应的原始记录；

检测资料档案提供不齐全；

未见个别检测员的岩土原位测试上岗证书；

未建立检测管理信息系统；

检测信息未按要求上传至市、省监管平台。	发出整改通知书
17	广东省地质物探工程勘察院英德分院	未办理英德地区计量认证；

为提供管理体系内审和管理评审报告；

未对静载仪（编号52020020601）的校准结果进行有效确认，设备使用记录填写不规范；

省检测监管平台中静载仪（出厂编号202004-1479E）到期日期未及时更新；

未提供专业技术人员劳动合同、人员培训计划及培训记录等，个别检测员未在省检测监管平台登记；

经查天然地基平板载荷试验报告（编号JZ 20210112），未提供实时采集电脑记录；

岩石地基钻芯法检测报告（编号CX20210012）中无芯样强度报告原件；

未建立检测管理信息系统，未与省检测监管服务平台对接；

检测数据未上传监管服务平台。	发出整改通知书
18	佛冈县建筑工程质量检测站	检测资质证书已过期；

未提供管理体系内审和管理评审；

未提供设备使用及期间核查表；

二级结构工程师未注册；

未与市、省检测监管平台对接；

检测信息尚未上传市检测监管平台。	发出整改通知书
19	清远市清新区建筑工程检测站有限公司	检定/校准结果有效确认不满足要求；

水泥留样间不符合要求；

未见流转记录表；

混凝土抗压尺寸测量不规范，铝合金型材未见样品图，水泥原始记录的安定性和细度不满足再现性要求；

未见节能标准板、负压筛及标定记录、蒸压加气混凝土砌块抗压强度的含水率记录。	发出整改通知书
20	广州越监工程质量安全检测中心有限公司	未在清远地区计量认证，未在市检测监管平台联网；

质量保证体系无针对清远场所的管理内容和任何程序；

设备台账内容不齐全，只有一套静载设备，无抽芯机；

静载设备检定证书在2022年4月16日过期，直到5月18日才重新检定。

无安全作业管理程序；

抽芯的芯样无样品流转记录；

喷射砼厚度的芯样厚度检测不按照规程操作；

混凝土、岩石芯样尺寸测量不符合规范要求；

低应变检测存在敲取多条曲线，选取最好结果的行为；

委托单、原始记录无年度统一编号。	发出整改通知书

及执法建议书

21	连州市建设工程综合服务站	无建设工程质量检测机构资质证书；

质量体系未见未按照标准RBT214-2017修订；

检定/校准结果有效确认不满足要求；

水泥、砼恒温养护情况不满足相关技术要求；

试验场所未见温湿度记录；

未见安全作业管理程序文件；

无注册结构工程师；

未提供检测人员社保、劳动合同；

未见留样记录、样品标识不清晰；

原始记录信息不齐全，自动采集项目未提供原始记录；

部分标准过期；

检测报告更改记录不完善，无审核人、批准人签名；

委托单、原始记录无统一编号；

未与市、省检测监管平台对接。	发出整改通知书
22	连州市建兴检测有限公司	仪器设备无检定/校准计划表，无检定/校准结果确认；

沸煮箱摆放位置影响水泥稳定控制；

有毒有害物质无第三方机构处理的合同；

原始记录杠改无人员签字；

石检验的原始记录未能满足再现性要求；

未启用自动采集进行检测；

岩石抗压强度检测依据与计量认证资质中的标准不符；

检测报告审批表无人员签字，内部流程过于简单；

未向主管部门报告不合格结果；

无参加市级主管部门组织的能力验证；

未与市、省检测监管平台对接。	发出整改通知书
23	阳山县建筑工程安全质量监督检测站	1、无建设工程质量检测机构资质证书；

2、检定/校准结果有效确认不满足要求；

3、检测仪器设备、检测人员未在省检测监管平台登记；

4、无安全作业管理程序；

5、未见样品流转表和留样记录表；

6、水泥物流性能细度不满足再现性，铝合金型材韦氏硬度原始记录中数据填写的数位不规范；

7、铝合金型材检测规范标准编码填写错误，部分标准无标准年份；

8、检测报告更改无本公司人员签字，内部审批流程过于简单；

9、未与市、省检测监管平台对接。	发出整改通知书